招 标 文 件

招标编号：CTCAHJCS-2021001-1

招标名称：熟料及其他原料重金属检测设备

原子荧光及微波消解仪（二次）-1

安徽省建筑材料科学技术研究所

二〇二一年七月五日

第一部分  投标邀请

安徽省建筑材料科学技术研究所所属安徽省水泥质量监督检验站因开展熟料及其他原料重金属测试工作需要，需购置重金属检测设备。现就该项目的技术指标与有关服务进行公开招标，欢迎具有本采购项目生产供应能力和法人资格的供应商参加本次采购活动。

1、项目名称：熟料及其他原料重金属检测设备原子荧光及微波消解仪（二次）-1

2、本项目拟配备的设备清单及预算

| 序号 | 设备内容 | 数量 | 单位 | 预算(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子荧光分析仪 | 1 | 套 | 约22 |
| 2 | 微波消解仪（配备赶酸仪） | 1 | 套 | 约15 |

3、技术参数：详见附件一《技术附件》

4、投标报名：投标人于2021年7月13日17:00前，填写报名表（见附件一）连同营业执照及相关资质扫描件发送至邮箱ahsjcyjs@163.com。

5、送达投标文件截止时间：2021年7月14日14：00

6、送达投标文件地点：安徽省建筑材料科学技术研究所

7、开标时间：2021年7月14日14：00

8、招标结果：由安徽省建筑材料科学技术研究所以电话或E-mail形式通知各投标方

9、联系方式：

地址：安徽省合肥市庐阳区安庆路233号 电话：0551-62813410

邮箱：ahsjcyjs@163.com   联系人：王克祥    邮编：230041

安徽省建筑材料科学技术研究所纪委监督：0551-62825981

中国建材检验认证集团安徽有限公司纪委监督：0551-63855110

如在投标过程中有相关技术方面的问题，请联系  孙冰  工程师

联系电话：13855172823

第二部分  投标人须知

- 说明

- 投标人基本资质要求

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标方应为一般纳税人，能够提供增值税专用发票）；

（3）具有履行合同所必需的售后服务和专业技术能力；

（4）符合公司合格供应商要求。

2、我公司将招标相关信息发布在安徽省建筑材料科学技术研究所网站（http://www.ahsjckys.com/）、中国建材检验认证集团安徽有限公司网站（http://ahctc.cn/）、招标采购导航网站（https://www.okcis.cn/）上，有意投标的供应商请与相关人员联系。

3、交货要求

3.1交货周期：22个工作日内。

3.2交货时提供设备合格证书。

4、付款方式：本合同签订后一个月内支付合同总价的30％作为合同预付款；在所有合同产品投入运行并经调试验收合格（符合合同有关条款），卖方提交合同总价全额的有效13%增值税专用发票后（增值税税率如遇国家法律法规调整，以既定不含税价格按照新税率办理发票结算），买方在一个月内支付合同总价款的60%作为到货款；合同总价款的10％作为产品的质保金，待产品投运满一年，产品验收合格后的一个月内〔扣除因卖方责任而承担的费用〕付清。

5、有下列情况之一的，应予废标

（1）出现影响采购公正的违法违规行为的；

（2）投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

（3）投标文件有关内容未按规定加盖投标人印章或未按规定代表人或其授权代表签字或盖章的，或有授权代表签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

（4）未响应招标文件的实质性要求和条件；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

二、招标文件

投标人应认真阅读招标文件所有的事项。如投标人没有按照招标文件要求提交恰当资料，或者投标文件没有对招标文件的各方面做出实质性响应，该投标文件可能导致投标被拒绝。

  - 招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行参数修改的投标人，均应以书面形式通知安徽省建筑材料科学技术研究所。安徽省建筑材料科学技术研究所对在投标截止期1个工作日以前收到的澄清要求将以书面方式传真或E-mail送达。

  - 招标文件的修改

在投标截止期1个工作日前，安徽省建筑材料科学技术研究所可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。修改后的招标文件应以书面形式或电子邮件的方式通知所有获得招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到更改通知后，应立即向安徽省建筑材料科学技术研究所回函确认。

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的修改部分进行研究，安徽省建筑材料科学技术研究所有权决定是否延长投标截止期。

三、投标文件的编制

1、  投标范围及投标文件中计量单位的使用

投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

2、  投标内容填写说明

1）投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的资料及数据，将导致投标被拒绝。

2）所有投标均以人民币投标。应包括：运输费、税费、安装调试费、培训费和设备运行必需的相关配件等一切费用，如有不同之处，请做相关说明。

3）投标人应准备投标文件正本1份和副本2份（A4幅面），每份投标文件需清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

4）投标文件中应附带法定代表人授权书。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字。

四、投标文件的递交

1、  投标文件的密封和标记

送达投标文件时，信封上均应：

- 标明项目名称

- 在信封的封装处加盖投标人公章

- 信封上还应写明投标人名称和地址。

2、  投标截止期

1）  投标人应在邀请书中规定的截止日期和时间内，将投标文件递交至安徽省建筑材料科学技术研究所。

2） 如安徽省建筑材料科学技术研究所因特殊原因延长招标文件的投标截止期，投标人受投标截止期制约的时间延长至最新的截止期。

3）安徽省建筑材料科学技术研究所有权拒绝并原封退回在规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

五、招标评审

1、  评标小组

安徽省建筑材料科学技术研究所将根据招标产品和服务的特点组建评标小组，对具备实质性响应的投标文件进行评估。

2、  投标文件的澄清

在评审期间，招标小组有权以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人澄清应在招标小组规定的时间内以书面方式进行。

澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

3、  评审及保密

送达投标文件之后，直到确定成交供应商，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关人员透露。

六、确定中标单位

评标小组将根据递交的投标文件和其他相关资料，对投标人的品牌知名度及外观、厂家直销或有无代理授权、投标仪器设备之间性能优劣、投标方在从事同类项目实施的有关业绩、优惠条件、售后服务和承诺等进行打分。同一型号及配置的设备在相同配置和服务承诺的情况下原则上实行最低价中标。

确定成交供应商后，安徽省建筑材料科学技术研究所将以书面或电话方式通知各投标方。

附件一：报名表

| 项目名称 | 投标单位 | 联系人 | 联系电话 | 邮箱 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

****单位（盖章）

**年**月**日

附件二：招标内容

| 熟料及其他原料重金属检测设备原子荧光及微波消解仪（二次）-1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 熟料及其他原料重金属检测设备原子荧光及微波消解仪（二次）-1 |  |  |
| 2 | 项目数量 | 2套 |  |  |
| 3 | 项目用途 | 用于熟料及其他原料重金属检测。 |  |  |
| 4 | 设备配置要求 | 设备名称 | 数量 | 配置要求 |
|  |  | 原子荧光分析仪 | 1 | 1、原子荧光光度计1套； 2、原子荧光自动进样器1套（不少于210位）； 3、特制空芯阴极灯（As、Se、Hg、Sb、Bi各一只）； 4、品牌电脑打印机一套（符合主流机型）； 5、元素总价测量软件1套； 6、仪器正常使用需要的专用工具及其它必要附件，如打印机、气瓶 |
|  |  | 微波消解仪 | 1 | （1）微波消解系统主机 1 台（门上一体化显示和操作系统 ） （2）高压消解反应罐架16台（含压电晶体压力传感器） （3）高压消解反应内罐 16套 （4）高压消解反应外罐 16套 （5）高精度铂电阻温度传感器 1套 （6）排风冷却系统用防腐伸缩通风管1全自动排风机冷却系统 （7）溶样杯架 1个 （8）30段24孔匀速控温石墨赶酸仪 1台 |
| 5 | 技术指标 | 原子荧光分析仪性能技术指标要求： 1、进样系统：全自动内置式双顺序注射泵，配有专用四位阀和三位阀。无需蠕动泵参与进液，无需气压泵消耗氩气； (提供经评委会认可的证明文件扫描件) 2、不少于210位的极坐标式自动进样器，碳纤骨架PTFE取样针，避免石英针易碎问题，减少挂液； 3、总价测定检出限As Se Pb Bi Sb Te Sn＜0.01μg/L，Hg、Cd＜0.001μg/L； 4、测量重复性：RSD＜0.8％； （提供第三方机构出具的计量器具型式评价报告） 5、线性范围：三个数量级； 6、气路系统：气路监控系统，自动闭环控制和实时监控气体压力和流量； 7、环保型：具有有害气体尾气捕集阱、在线消除还原气泡装置；(提供经评委会认可的证明文件扫描件)； 8、化学气相发生气液分离装置。彻底实现气液分离，使仪器的稳定性、重现性得以较大的提高。含有水蒸气去除装置，除水更彻底； 9、自动化功能：可自动在线高浓度稀释，自动清洗，单标准自动配制标准曲线（r＞0.999），在线自动加还原掩蔽剂； 10、原子化器：屏蔽式低温点火石英原子化器； 11、具备形态分析扩展功能。预留元素形态分析串口，可升级为形态分析仪，测量As、Hg、Se等元素的各种价态； 12、预留有直接固态或液态进样测汞镉模块接口，可升级为直接汞镉测试仪，样品无须复杂前处理，直接检测样品中的汞镉。（投标文件中提供技术鉴定验收文件） 微波消解仪性能指标： 1. 16罐，配赶酸仪 2.主机采用专业工业级磁管发射微波控制技术，微波发射频率：2450MHz，根据温度和压力反馈实时调节微波输出功率，实现微波连续非脉冲输出，保证腔体内微波磁场更加均匀，确保实验样品消解的一致性。 3、采用原装进口磁控管，微波最大输出功率2000W， 磁控管保证仪器长时间稳定工作。 4、仪器采用专业的PID控制理论，运用高性能微处理器和新传感技术，实现多重自动保护功能，多项安全保护措施。实现自动检测、故障报警，保障实验安全放心。 5、 配10.4寸高分辨率液晶显示屏，实时显示密闭反应罐温度、压力，并可实时显示温度、压力的运行曲线。 6、 48L大容量专用工业级微波炉腔，内外整体喷涂8层特氟龙处理，耐腐蚀，耐高温，防止强酸的腐蚀。 7、六层钢结构自锁式，防爆安全复位自弹炉门，一键打开，能抵御意外爆炸大炉腔设计，双重锁定自检。 8、360度单向连续旋转微波搅拌技术：温压测控装置和消解罐随转盘同方向同步旋转Unid-One-way技术，无需360度来回旋转，旋转过程中无停顿，消解罐在微波场分布均匀的状态下加热，减少对转盘电机的冲击，延长仪器的使用寿命。 9、自主知识产权的软件实时监控反应罐工作状态，温度、压力双重测控，精确控制，主动防止超温超压；仪器运行状态及仪器故障提示；兼容欧美分析标准，可存储无限量消解方案，消解过程数据可导出保存；同时具备自校准功能。 10、配备耐腐蚀离心大功率排风冷却系统，排风流量≥ 6.0 m3/min，实现快速冷却，15分钟从200℃降到60℃，提高安全及工作效率。 11、微波门一体式10寸4K高清液晶屏实时显示炉腔内运转情况，方便用户远距离观察仪器运转。 12、控制系统参数：独特的内置式高精度、高灵敏度铂电阻温度传感器，能正确和快速地反映被测端面的实际温度，方便快捷，测温范围 -20～350℃，控制精度：±0.1℃，最高工作温度250℃。高精度抗干扰压电晶体压控系统，实时检测控制并显示反应罐内的压力和曲线，控压范围：0-15MPa，控制精度：0.1Mpa，最高工作压力6MPa。 13、消解罐体技术参数: （1）、多种材质和不同容量可以选择，单个容量：100ml（符合国标），可以配置全氟消解罐或者FT双层消解罐。 （2）、FT消解罐内罐采用进口改性聚四氟乙烯（TFM）。 （3）、FT消解罐外罐护套由高强度防爆裂宇航复合纤维材料制成，耐高温、高压、耐强酸腐蚀；拆装方便，冷却快并支持水洗易于清洁。 （4）、全罐压力监控系统，阈值定量值可调。 （5）、采用高强度工程塑料一次注塑成型，独立式超高压消解罐架。 均要符合GB 5085.3 -2007《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》、GB 30760-2014《水泥窑协同处置固体废物技术规范》、GB/T 30810-2014《水泥胶砂中可浸出重金属的测定方法》等标准。 |  |  |
| 6 | 售后服务 | 1、所投产品生产厂商在中国境内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师。 2、到货后，仪器公司免费提供全面安装工具、并由仪器工程师免费安装。 3、安装验收后一年内，全机免费保修。软件终身免费升级。 4、如果仪器出现故障，在接到维修服务的请求后，仪器公司工程师应在8小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场。 5、成交供应商向我单位免费提供配套的调试工具和其他专用工具。 |  |  |

附件三

正 本

投 标 文 件

招标单位：安徽省建筑材料科学技术研究所

招标项目：熟料及其他原料重金属检测设备原子荧光及微波消解仪（二次）-1

投标单位：

投标时间：××××年×月×日

1、预购仪器设备分项报价表

| 主 机 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设 备 名 称 | 型 号 规 格 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| 配 件 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |

2、预购仪器设备说明一览表

| 设备名称 | 型号规格 | 主要功能 | 数量 | 装运港 | 目的港 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、仪器设备生产厂家简介

4、预购仪器设备技术协议书

①设备介绍

②设备资料（说明书、装箱单、合格证等）

③技术指标、验收条件和方法（包括技术指标偏离表）

④综合进度

收到预付款×个工作日内到货，货到买方后，买方×个工作日内通知卖方，卖方在收到通知后×个工作日内到达买方实验室进行安装调试，调试工作在×个工作日内完成。

⑤设备检查及其标准

卖方应提供出厂检验报告，仪器运行符合相关标准。

⑥售后服务及培训

⑦安装规划（环境条件）

5、投标单位的用户名录

6、资质证明文件（若投标方非生产厂家应提供销售授权证明）

7、法定代表人授权书

8、防止商业贿赂承诺书（按要求填写并加盖公章）

防止商业贿赂承诺书

为营造健康的商业环境，防止商业贿赂行为、维护买卖双方共同的合法权益，保证买卖双方商业合作关系健康有序发展，本单位郑重承诺，在销售在销售              （仪器设备）产品或服务过程中：

1、严格遵守“守法、诚信、公正、科学”的原则，拒绝商业贿赂、行贿及其他不正当商业行为；

2、不向贵单位工作人员提出要求配合或协助进行包含不正当手段获取商业机会或商业利益在内违法行为的请求；

3、不向贵单位工作人员提供各种形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品及安排的宴请、旅游、娱乐活动；

4、接受贵单位对双方合作期间对本承诺执行情况的监督，并主动配合贵单位相关调查工作。

承诺单位（CTCAHJCS的供应商）：

（盖章）

承诺人/职务：

联系电话：

日期：