招 标 文 件

招标编号：CTCAHJCS-2021001-2

招标名称：熟料及其他原料重金属检测设备原子吸收（二次）-2

安徽省建筑材料科学技术研究所

二〇二一年七月五日

第一部分  投标邀请

安徽省建筑材料科学技术研究所所属安徽省水泥质量监督检验站因开展熟料及其他原料重金属测试工作需要，需购置重金属检测设备。现就该项目的技术指标与有关服务进行公开招标，欢迎具有本采购项目生产供应能力和法人资格的供应商参加本次采购活动。

- 1、项目名称：熟料及其他原料重金属检测设备原子吸收（二次）-2

2、本项目拟配备的设备清单及预算

| 序号 | 设备内容 | 数量 | 单位 | 预算(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子吸收（配火焰原子化器和石墨炉） | 1 | 套 | 约40 |

- 3、技术参数：详见附件一《技术附件》

- 4、投标报名：投标人于2021年6月13日17:00前，填写报名表（见附件一）连同营业执照及相关资质扫描件发送至邮箱ahsjcyjs@163.com。

- 5、送达投标文件截止时间：2021年7月14日14：00

- 6、送达投标文件地点：安徽省建筑材料科学技术研究所

- 7、开标时间：2021年7月14日14：00

- 8、招标结果：由安徽省建筑材料科学技术研究所以电话或E-mail形式通知各投标方

- 9、联系方式：

地址：安徽省合肥市庐阳区安庆路233号 电话：0551-62813410

邮箱：ahsjcyjs@163.com   联系人：王克祥    邮编：230041

安徽省建筑材料科学技术研究所纪委监督：0551-62825981

中国建材检验认证集团安徽有限公司纪委监督：0551-63855110

如在投标过程中有相关技术方面的问题，请联系  孙冰  工程师

联系电话：13855172823

第二部分  投标人须知

- 说明

- 投标人基本资质要求

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标方应为一般纳税人，能够提供增值税专用发票）；

（3）具有履行合同所必需的售后服务和专业技术能力；

（4）符合公司合格供应商要求。

2、我公司将招标相关信息发布在安徽省建筑材料科学技术研究所网站（http://www.ahsjckys.com/）、中国建材检验认证集团安徽有限公司网站（http://ahctc.cn/）、招标采购导航网站（https://www.okcis.cn/）上，有意投标的供应商请与相关人员联系。

3、交货要求

3.1交货周期：22个工作日内。

3.2交货时提供设备合格证书。

4、付款方式：本合同签订后一个月内支付合同总价的30％作为合同预付款；在所有合同产品投入运行并经调试验收合格（符合合同有关条款），卖方提交合同总价全额的有效13%增值税专用发票后（增值税税率如遇国家法律法规调整，以既定不含税价格按照新税率办理发票结算），买方在一个月内支付合同总价款的60%作为到货款；合同总价款的10％作为产品的质保金，待产品投运满一年，产品验收合格后的一个月内〔扣除因卖方责任而承担的费用〕付清。

5、有下列情况之一的，应予废标

（1）出现影响采购公正的违法违规行为的；

（2）投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

（3）投标文件有关内容未按规定加盖投标人印章或未按规定代表人或其授权代表签字或盖章的，或有授权代表签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

（4）未响应招标文件的实质性要求和条件；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

二、招标文件

投标人应认真阅读招标文件所有的事项。如投标人没有按照招标文件要求提交恰当资料，或者投标文件没有对招标文件的各方面做出实质性响应，该投标文件可能导致投标被拒绝。

  - 招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行参数修改的投标人，均应以书面形式通知安徽省建筑材料科学技术研究所。安徽省建筑材料科学技术研究所对在投标截止期1个工作日以前收到的澄清要求将以书面方式传真或E-mail送达。

  - 招标文件的修改

在投标截止期1个工作日前，安徽省建筑材料科学技术研究所可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。修改后的招标文件应以书面形式或电子邮件的方式通知所有获得招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到更改通知后，应立即向安徽省建筑材料科学技术研究所回函确认。

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的修改部分进行研究，安徽省建筑材料科学技术研究所有权决定是否延长投标截止期。

三、投标文件的编制

1、  投标范围及投标文件中计量单位的使用

投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

2、  投标内容填写说明

1）投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的资料及数据，将导致投标被拒绝。

2）所有投标均以人民币投标。应包括：运输费、税费、安装调试费、培训费和设备运行必需的相关配件等一切费用，如有不同之处，请做相关说明。

3）投标人应准备投标文件正本1份和副本2份（A4幅面），每份投标文件需清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

4）投标文件中应附带法定代表人授权书。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字。

四、投标文件的递交

1、  投标文件的密封和标记

送达投标文件时，信封上均应：

- 标明项目名称

- 在信封的封装处加盖投标人公章

- 信封上还应写明投标人名称和地址。

2、  投标截止期

1）  投标人应在邀请书中规定的截止日期和时间内，将投标文件递交至安徽省建筑材料科学技术研究所。

2） 如安徽省建筑材料科学技术研究所因特殊原因延长招标文件的投标截止期，投标人受投标截止期制约的时间延长至最新的截止期。

3）安徽省建筑材料科学技术研究所有权拒绝并原封退回在规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

五、招标评审

1、  评标小组

安徽省建筑材料科学技术研究所将根据招标产品和服务的特点组建评标小组，对具备实质性响应的投标文件进行评估。

2、  投标文件的澄清

在评审期间，招标小组有权以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人澄清应在招标小组规定的时间内以书面方式进行。

澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

3、  评审及保密

送达投标文件之后，直到确定成交供应商，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关人员透露。

六、确定中标单位

评标小组将根据递交的投标文件和其他相关资料，对投标人的品牌知名度及外观、厂家直销或有无代理授权、投标仪器设备之间性能优劣、投标方在从事同类项目实施的有关业绩、优惠条件、售后服务和承诺等进行打分。同一型号及配置的设备在相同配置和服务承诺的情况下原则上实行最低价中标。

确定成交供应商后，安徽省建筑材料科学技术研究所将以书面或电话方式通知各投标方。

附件一：报名表

| 项目名称 | 投标单位 | 联系人 | 联系电话 | 邮箱 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

****单位（盖章）

**年**月**日

附件二：招标内容

| 熟料及其他原料重金属检测设备原子吸收（二次）-2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 熟料及其他原料重金属检测设备原子吸收（二次）-2 |  |  |
| 2 | 项目数量 | 1套 |  |  |
| 3 | 项目用途 | 用于熟料及其他原料重金属检测。 |  |  |
| 4 | 设备配置要求 | 设备名称 | 数量 | 配置和附件要求 |
|  |  | 原子吸收分光光度计 | 1 | 1、原子吸收光谱仪主机（含火焰原子化器和石墨炉原子化器） 1套 2、仪器控制软件 1套 3、火焰和石墨炉自动进样器（样品位不少于80位）1套 4、样品进样、干燥、灰化、原子化和清洗全监测摄像装置 1套 5、能量自动平衡氘灯专用控制系统或横向塞曼装置1套 6、石墨炉加热直流电源1套 7、带液封监测安全联锁保护电路的排废液装置1套 8、空气、乙炔气、氩气专用连接管路 各1套。 9、标准附件箱（包括燃烧头刮刀、台灯、棉签、石墨锥拆卸工具等） 1套 10、空气压缩机和空气过滤器 1套 11、循环冷却水系统 1套 12、石墨炉加氧除碳炉内消解装置 1套 13、原装空心阴极灯铜Cu、铅Pb、镉Cd、锌Zn、镍Ni、锰Mn、铬Cr、钡Ba、锶Sr各1只 14、一体化带平台涂层石墨管 10只 15、石墨炉自动进样器2.5mL样品杯 1000个 16、火焰自动进样器15mL样品管 1200个 17、联想商用PC机（CPU：Intel i5；内存：4G；硬盘：500GB） 1台 18、高速激光打印机 1台 19、高纯氩气钢瓶（含气、减压阀） 1套 20、乙炔气钢瓶（含气、减压阀） 1套 |
| 5 | 技术性能要求 | 1、整机系统 1.1台式设计原子吸收光谱仪，火焰、石墨炉一体机，火焰石墨炉共用一套自动进样器，并列式设计，切换时燃烧头和石墨管位置保持不变。仪器以智能化为基础，由进样系统、原子化器（火焰和石墨炉）、光路系统、检测器、 分析软件和计算机系统组成，全自动控制，仪器监控仪表全部由计算机控制，任何仪器参数都不需要手动调节的原子吸收光谱仪。 1.2 原子吸收（配火焰原子化器和石墨炉）符合GB 5085.3 -2007《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》、GB 30760-2014《水泥窑协同处置固体废物技术规范》、GB/T 30810-2014《水泥胶砂中可浸出重金属的测定方法》等标准。 2、光学系统 2.1光学系统：单光束和双光束兼备，软件自动切换。 2.2波长范围：180-900nm。 2.3光谱带宽：狭缝的宽度自动选择，狭缝的高度自动选择，6种模式。 2.4波长设定：全自动检索，自动波长扫描。 2.5波长准确度：≤±0.1nm；波长重复性：≤±0.05nm。 2.6仪器光谱分辨能力：Mn279.5nm-279.8nm之间峰谷与279.5nm峰高之比≤15%（提供测试谱图）。 3、光源和检测器 3.1灯座：8灯座（全自动切换）。 3.2灯选择：内置两种灯电源，可连接空心阴极灯和高性能空心阴极灯；通过软件由计算机控制灯的选择和自动准直，可自动识别灯名称和设定灯电流推荐值。 3.3检测器：广谱UV增强光电倍增管检测器。 4、火焰分析系统 4.1火焰耐HF酸进样系统，耐：50%(v/v)HCl、HNO3、H2SO4、H3PO4，20%(v/v)HF，30%(w/v)NaOH以及30%的高盐样品。可调式通用型雾化器，高强度惰性材料预混室，全钛燃烧头。 4.2火焰系统安全保护：安全联锁装置与燃烧头，雾化器/端盖，排液系统，废液桶液面高度，气体流量等联锁，防止在任何不当条件下点火，当监测不到火焰或任何锁定功能激活时，联锁系统会自动关闭燃烧气体，以防万一。突然断电时，仪器会从任何操作方式按预设程序自动关机，确保安全，软件支持气体泄露测试。 4.3燃烧器系统：燃烧头可0-90度任意调节，预混燃烧器可通过软件控制驱动装置自动换入样品室。火焰在光路中的准直，燃烧器的垂直，水平位置的调节完全自动化，并由软件控制自动进行位置最佳化。 4.4背景校正方式：采用高强度宽范围氘灯背景校正，可校正357nm铬。 4.5灵敏度：5ppm Cu 吸光度≥1.0A。 4.6稳定性：5ppm Cu重复7次，RSD%≤0.35%。 4.7火焰方法测量：766.49nm：10ppm，20ppm，30ppm，40ppm，50ppm的钾（K）标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.9999。 5、石墨炉分析系统 5.1石墨管：采用带热解涂层的平台石墨管，一次最大进样体积≥90ul。 5.2加热方式：纵向加热或横向加热。 5.3石墨炉工作温度：室温－3000℃。 5.4温度控制：红外探头石墨管温度实时监控，具有电压补偿和石墨管电阻变化补偿功能。 5.5背景校正方式：采用能量自动平衡氘灯背景校正或横向塞曼背景校正。 5.6电源：内置直流石墨炉电源，整个仪器为一个整体。 5.7石墨炉可视系统：石墨炉配色摄像装置，监控温度＞1000度，以便实时监测石墨炉进样针的位置、样品溶液的干燥、灰化等过程。 5.8石墨炉配备加氧装置，加氧流量由软件全自动控制，流量可选。 5.9灵敏度：2ppb Cd 进样20微升，吸光度≥0.2A。 5.10稳定性：2ppb Cd重复7次，RSD%≤2%。 5.11石墨炉方法测量：1%氯化钠基体溶液中10ppb、20ppb、30ppb、40ppb、50ppb的铬（Cr）标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.999。 5.12石墨炉方法测量：1%氯化钠基体溶液中10ppb、20ppb、30ppb、40ppb、50ppb的铅（Pb）标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.999。 5.13石墨炉方法测量：1ppb、2ppb、3ppb、4ppb、5ppb的镉（Cd）标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.999。 5.14石墨炉方法测量：10ppb，20ppb，30ppb，40ppb，50ppb高温元素铝（Al）标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.999。 6、火焰/石墨炉一体化自动进样器 6.1样品位数：火焰/石墨炉均不小于80个样品位以上，带取样嘴清洗池。 6.2进样量：1-99微升连续可调，最小增量1µl。 6.3石墨炉分析可自动进行配制标准、加基体改进剂、浓缩和稀释、质量控制。 6.4火焰/石墨炉自动进样器切换无需任何工具。 7、操作控制软件 7.1分析软件：多任务操作功能，在分析样品的同时，能同时进行数据处理。软件操作方便、直观。 7.2 校正曲线：多达15个标准点的各种校正曲线法供选择，可任选单标进行曲线斜率重校。 7.3软件具有一键视频教学功能。 7.4仪器诊断软件和网络通讯。 7.5每一元素的测量参数自动优化并推荐最佳值，无需使用者进行估计。 |  |  |
| 6 | 技术服务和其他要求 | 1、设备安装、调试和验收和服务：设备到达用户所在地后，在接到用户通知后一周内进行安装调试，直至通过验收。仪器的安装调试及现场培训需在15个工作日内完成。 2、保修期：提供至少一年的免费保修，保修期自仪器验收签字之日算起。 3、维修响应时间：对用户的服务要求应在4小时内响应；需要在现场进行维修的，应在2个工作日内到达仪器现场；一般问题应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在1周内解决或提出明确解决方案。 4、人员培训：应在设备安装调试合格后工程师进行免费操作培训。 |  |  |

附件三

正 本

投 标 文 件

招标单位：安徽省建筑材料科学技术研究所

招标项目：熟料及其他原料重金属检测设备原子吸收（二次）-2

投标单位：

投标时间：××××年×月×日

1、预购仪器设备分项报价表

| 主 机 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设 备 名 称 | 型 号 规 格 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| 配 件 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |

2、预购仪器设备说明一览表

| 设备名称 | 型号规格 | 主要功能 | 数量 | 装运港 | 目的港 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、仪器设备生产厂家简介

4、预购仪器设备技术协议书

①设备介绍

②设备资料（说明书、装箱单、合格证等）

③技术指标、验收条件和方法（包括技术指标偏离表）

④综合进度

收到预付款×个工作日内到货，货到买方后，买方×个工作日内通知卖方，卖方在收到通知后×个工作日内到达买方实验室进行安装调试，调试工作在×个工作日内完成。

⑤设备检查及其标准

卖方应提供出厂检验报告，仪器运行符合相关标准。

⑥售后服务及培训

⑦安装规划（环境条件）

5、投标单位的用户名录

6、资质证明文件（若投标方非生产厂家应提供销售授权证明）

7、法定代表人授权书

8、防止商业贿赂承诺书（按要求填写并加盖公章）

防止商业贿赂承诺书

为营造健康的商业环境，防止商业贿赂行为、维护买卖双方共同的合法权益，保证买卖双方商业合作关系健康有序发展，本单位郑重承诺，在销售在销售              （仪器设备）产品或服务过程中：

1、严格遵守“守法、诚信、公正、科学”的原则，拒绝商业贿赂、行贿及其他不正当商业行为；

2、不向贵单位工作人员提出要求配合或协助进行包含不正当手段获取商业机会或商业利益在内违法行为的请求；

3、不向贵单位工作人员提供各种形式的回扣、实物、现金、有价证券、礼券等有价物品及安排的宴请、旅游、娱乐活动；

4、接受贵单位对双方合作期间对本承诺执行情况的监督，并主动配合贵单位相关调查工作。

承诺单位（CTCAHJCS的供应商）：

（盖章）

承诺人/职务：

联系电话：

日期：